附件：

《水质 新烟碱类农药的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法（征求意见稿）》等两项地方标准公众反馈意见及采纳情况汇总表

| 一、水质 新烟碱类农药的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法征求意见情况：征求意见单位数量：25家；征求意见数目：11条；采纳10条，占90.9%；不采纳1条，占9.1%。 |
| --- |
| 序号 | 单位 | 修改意见 | 处理意见 |
| 1 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | 1 范围：加入“其他新烟碱类农药经过方法确认，各项性能指标符合要求，也可采用本方法进行测定。”。 | 采纳，已在范围部分添加“其他新烟碱类农药经过方法确认，各项性能指标符合要求，也可采用本方法进行测定。” |
| 2 |  | 6.7 “1.0ml”修改为“1000ul” | 采纳，已修改 |
| 3 | 海口海关技术中心 | 8.2.1 本标准采用内标法定量，内标的浓度可能会影响分析结果的精密度和线性，本标准固相萃取法线性曲线浓度范围为100-5000ng/L,内标浓度为200ng/L，建议增加内标浓度。 | 采纳，已增加固相萃取法曲线的内标浓度为1000ng/L。 |
| 4 |  | 附录B中目标物和对应的定量内标采用的定量离子碎片不一致，建议目标物和对应的定量内标采用相同的定量离子碎片，如呋虫胺定量离子为203.1>157.1,内标定量离子建议选择206.1>160.1。类似的情况，噻虫胺、吡虫啉、烯啶虫胺目标物和内标定量离子碎片存在不一致。 | 采纳，已修改目标物呋虫胺、噻虫胺、吡虫啉、烯啶虫胺对应的定量内标采用的定量离子，其目标物的定量离子对应的定量内标采用的定量离子保持一致 |
| 5 |  | 目次应包含各附录 | 采纳。已添加附录的目次 |
| 6 | 海南大学分析测试中心 | 2规范性引用文件：GB 21749教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件 是否考虑删除 | 采纳。已删除 |
| 7 |  | 7.2.1 直接进样法：注：含高盐的样品不适用于直接进样，易造成造成仪器污染。河道含色素样品能否直接进样？ | 采纳。已改成“注：含高盐的、基质复杂或含有色素的样品均不适用于直接进样，易造成造成仪器污染。” |
| 8 |  | 图1 8种新烟碱类农药和8种内标物的总离子色谱图 化合物名称顺序一致，如；11-氯噻啉；12-啶虫脒-d3(内标)；13-氯噻啉-d4(内标)；14-啶虫脒；15-噻虫啉；16-噻虫啉-d4(内标) | 采纳。“已做了总离子色谱图顺序的调整，文字方面也改了“11-氯噻啉；12-氯噻啉-d4(内标)；13-啶虫脒；14-啶虫脒-d3(内标)；” |
| 9 |  | 表B.1 目标物化合物的多反应监测条件 定性或定量离子上下位置依据m/z大小 ，还是其它，应保持一致 | 采纳。已修改目标物呋虫胺、噻虫胺、吡虫啉、烯啶虫胺对应的定量内标采用的定量离子，其目标物的定量离子对应的定量内标采用的定量离子保持一致。 |
| 10 |  | 9.2.2.1用标准曲线法计算：当目标物采用标准曲线法进行计算时，从标准曲线上查到试样中目标物浓度，样品品中目标物的质量浓度（ng/L）按照公式（4）进行计算。 | 采纳。已删字除对于的“品” |
| 11 |  | 5.15 针式过滤器：滤膜0.22 μm 聚四氟乙烯或其他等效材质。一般0.45 μm就可以了，0.22um通常担心国产误差大。 | 未采纳。在查找资料过程中普遍发现“液相色谱-三重四级杆质谱法”的文本标准要求都是采用0.22um的针式过滤器。 |
| 二、土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-柱后衍生离子色谱法征求意见情况：征求意见单位数量：25家；征求意见数目：10条；采纳9条，占90%。 |
| 1 | 海口海关技术中心 | 目次应包含附录A | 采纳。目次中已包含附录A。 |
| 2 |  | 8.1建议修改表述为：“根据仪器使用说明书优化测量条件或参数。推荐的仪器参考条件详见表1”。 | 采纳。8.1已修改为“根据仪器使用说明书优化测量条件或参数。推荐的仪器参考条件详见表1” |
| 3 |  | 8.2建议无需采用空白试样（7.5）调仪器零点 | 采纳。8.2已删除“建议无需采用空白试样（7.5）调仪器零点” |
| 4 | 海南大学分析测试中心 | 6.1离子色谱仪：带柱后衍生装置，带紫外可见检测器。是否仅写可见光检测器 | 采纳。6.1已修改为“离子色谱仪：带柱后衍生装置，带可见光检测器” |
| 5 |  | 6.2如何提示实验人员选择合适的色谱柱和流动相 | 采纳。已在5.21加入淋洗液2和淋洗液3，提示实验人员选择合适的色谱柱和流动相。 |
| 6 |  | 8.1元素六价铬表述是否需要更正 | 未采纳。在3方法原理部分已经强调阴离子分离柱分离以CrO42-和Cr2O72-形式存在的六价铬，故8.1部分无需重复表述。 |
| 7 |  | 文本开头：开头是否需要风险提示 | 采纳。已在文本开头加入提示的内容：“警告：实验中使用的重铬酸钾和二苯碳酰二肼有剧毒，操作时应按要求佩戴防护器具，避免接触皮肤和衣物。” |
| 8 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | 3 方法原理：“pH不低于11.5”，建议修改为“pH不小于11.5” | 采纳。3方法原理已修改为“pH不小于11.5” |
| 9 |  | 7.4的注2：调整字体统一 | 采纳。字体格式已统一 |
| 10 |  | 9.1“根据目标化合物与校准系列中已知化合物的保留时间进行定性”，建议更改为“根据样品中目标化合物与校准系列中六价铬的保留时间进行定性。必要时采用标准样品添加法等方法辅助定性” | 采纳。9.1已修改为“根据样品中目标化合物与校准系列中六价铬的保留时间进行定性。必要时采用标准样品添加法等方法辅助定性” |